电子阴道镜招标参数

整机要求

投标产品镜头和工作站同时在国内组合注册，且必须是同一个产品名称通过CFDA注册，不接受镜头或工作站单独注册产品或组合投标，提供注册证证明其符合要求；

质保期：整套全保质保期≥5年，提供原厂质保函(加盖公章）。

具体参数

阴道镜镜头性能

镜头具有4K CMOS视频成像，输出超高清2160P信号（提供证明文件并加盖厂家公章）。

镜头像素≥800万，成像系统水平分辨率≥1600 TVL（提供检测报告并加盖厂家公章）。

放大倍数支持：1-80倍。

工作距离：170mm-400mm（3X）（提供检测报告并加盖厂家公章）。

视场范围：≥Ø120mm(3X)，≥Ø15mm(18X)。

景深：≥200mm(3X)，≥100mm(18X)（提供检测报告并加盖厂家公章）。

空间分辨率≥18 lp/mm；图像几何失真度≤1%（提供检测报告并加盖厂家公章）。

亮度可调的高显色性贴片LED光源，与镜头集成一体，工作距离20cm处光源照度≥35000Lx，工作距离30cm处光源照度≥20000Lx，工作距离为20cm处光源中心温升≤1℃（提供检测报告并加盖厂家公章）。

9按键扇形布局，可通过镜头按键操作实现：对图像观察的视野变换（放大/缩小）、手动焦距调节(F+/F-）、白光变色温成像（三级）、电子滤镜成像（三级）、计时显示、自动图像采集、图像冻结、白平衡调节、控制进入软件界面及图像对比等功能，并支持镜头扣手按键控制图像采集（提供证明文件并加盖厂家公章）。

可通过镜头按键控制进入病人信息、观察检查、检查分析、打印报告、编辑报告等界面，可轮流切换操作界面；能按质控要求时序显示图像对比（提供检测报告并加盖厂家公章）。

具有五合一方向按键，按键集放大/缩小图像、手动焦距调节、放大倍数长显、开启/关闭测距功能、选中病人信息等多种功能于一体。（提供证明文件并加盖厂家公章）。

镜头扣手按键具有采集图像/定位宫颈口/图像按时序对比等功能，用户可自定义设置（提供证明文件并加盖厂家公章）。

具备激光测距功能，能够一键测量镜头到目标物的距离，智能提醒调整方向，快速定位工作距离；测量精度±1mm，其安全符合 GB7247.1-2012 的标准要求（提供检测报告并加盖厂家公章）。

设备集成双HDMI高清视频输出接口，可直接拓展显示镜头原始图像，方便临床搭建示教中心，同步显示阴道镜检查情况。

采用全金属模具结构可升降直立式支架，确保操作调节的稳定性和可靠性。

阴道镜工作站性能参数

配置≥23"医用显示器，系统分辨率：≥3800*2100（提供证明文件并加盖厂家公章）。

台车集成实用储物篮，可供临床放置检查试剂和手术操作器械；配置可旋转的键盘托盘和无线键盘鼠标，方便临床使用和维护。

新建病人档案能够自动加载历史检查记录，方便医生快速浏览和查阅患者历史检查。

能将采集的图像按时间顺序同屏显示，并且可以通过镜头按键一键控制，方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联（提供证明文件并加盖厂家公章）。

具有语音播报操作提示功能，按照质控要求自动给出临床检查流的操作提示信息，便于临床规范阴道镜检查操作（提供证明文件并加盖厂家公章）。

提供IFCPC2011/ASCCP 2017阴道镜专业术语以及临床参考图谱，具有国际认可的RCI评估和Swede评估。

提供阴道镜智能诊断评估方法，具有阴道镜操作提醒及自动采图功能，量化检查流程，提供基于三种不同溶液实验结果关联“特征”的智能评估和报告系统，根据HPV/TCT 阴道镜图像特征进行自动关联，智能提示病变级别和活检点位置，自动给出处理建议（提供检测报告并加盖厂家公章）。

工作站拓展功能及网络应用

可配置身份证读取功能，刷病人身份证直接读取姓名及身份证号码。

支持局域网连接功能，护士工作站、医生工作站和阴道镜工作站互联构成门诊应用网络，提供四级用户权限管理。。

支持广域网连接功能，能够与电子阴道镜数据管理系统联网，便于宫颈门诊中心或区域性子宫颈癌早诊早治质控中心更好的开展网络化应用和质控管理。

支持阴道镜报告多级质控管理功能。可对阴道镜检查过程和报告进行自动质控管理，支持联网进行上下级医院复核质控的功能，同时支持自动生成质控报表，统计质控指标各项要求的达标率。（提供检验报告并加盖厂家公章）。

可支持联网叫号系统，便于对阴道镜检查患者的分流处理，提高工作效率。

可支持示教系统，支持阴道镜检查室/LEEP手术治疗室观察和检查视频在示教室同步输出；并提供多向语音交流，方便教学。