腹水超滤·浓缩回输装置

技术参数

一．产品结构组成

系统主机由电源部件、控制部件、驱动部件、蠕动泵和台车组成。

二．工作原理

在人体腹腔建立引出和回输通道，利用负压泵1将腹水引入到膜式过滤器，利用负压泵2滤出小分子的废液，同时将对人体有用的白蛋白等大分子成份回输腹腔。

三．性能要求

1．蠕动泵流速（使用φ8内径管路时）：

蠕动泵抽取及回输流速调节范围50mL/min ～400mL/min，步长1mL/min；流速误差±10%。

2．时间设定：时间设定范围1min ～ 180min，步长1min；误差范围±5%。

3．整机净重：25Kg

4．整机电源功耗：100VA

5．主机外形尺寸：长×宽×高(mm)550×650×1350

6．熔断器规格：250V

7．泵盖开启保护功能：泵盖开启时蠕动泵自动停止运转，合上泵盖后蠕动泵自动恢复运转。

8．配合使用的一次性无菌材料：

·血路管：泵管内径φ8mm；

·穿刺留置针：14G；

·膜式过滤器：中空纤维膜或滤器、膜面积1.6㎡以上。

四．工作环境条件

1．供电电源电压：交流220V

2．供电电源频率：50Hz

3．工作环境温度：5℃ ～ 40℃

4．工作环境相对湿度：≤80%

五．配套耗材

专用耗材为腹水回输治疗专门设计，功能完善，治疗效果有明显优势，使用简便，降低了医护人员的劳动强度。

1．一次性空心纤维血液透析器（膜式过滤器）：

（1）过滤面积大，过滤速度快

（2）清除毒素范围大：可以滤除中、小分子毒素，吸附部分大分子毒素

2． 血液净化装置的体外循环血路

（1）专门腹水超滤设计，除了血路管外还配有专用废液管路，可以精确控制过滤速度

（2）考虑到在用滤器过滤腹水过程中，可能出现一些纤维蛋白聚焦形成的絮状物，故在管路中设计了一个滤网，最大程度的保护患者安全。

3. 一次性使用留置针

（1）专用耗材中所用的两支腹穿针中，其中一支出腹腔的针侧壁设计了八个侧孔，可以防止抽取腹水时腹水浓度过高而导致的针孔堵塞。

（2）两支留置针（即腹穿针）柔软的套管可防止操作时移动针的位置造成肠壁等软组织的损伤。

六．整机全套设备质保期≥3年