**输血科冷藏冷冻冰箱参数**

1、**整体结构**：立式，上下双发泡门，采用喷涂钢板外壳和热锌板喷粉内胆，有效防菌防腐蚀；冷藏室容积 ≥180L，冷冻室容积≥90L。

2、**温度控制**：微电脑控制，触摸按键，LED 显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，冷藏显示精度0.1℃，冷冻显示精度1℃，冷藏温度范围2~8℃，冷冻温度-10~-30℃，温度可自行调节。

3、**核心组件**：采用品牌压缩机，品牌风机，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、运行噪音小，使用寿命长；

4、**冰箱尺寸**；外部尺寸 ≤750\*700\*2000(宽\*深\*高) (mm) ,冷藏空间需要≥500\*500\*700(宽\*深\*高) (mm) ,冷冻空间需要≥500\*400\*400(宽\*深\*高) (mm)

5、**温度均匀性**：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证冷藏室温度均匀性≤2℃，波动性≤2℃，冷冻室温度均匀性≤2℃。

6、**安全系统**：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式；

7、**数据存储**：有数据存储模块，数据可导出数据及图表格式，实现温度数据的可追溯性；

8、**数据打印**：配有温度记录打印机，冷藏、冷冻同时打印，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年；

9、**温度监控**：产品配有两个测试孔，冷冻冷藏各一个，能接入温度监控设备，对箱内温度进行监测；配WIFI物联模块&云端APP，方便实时查看温度；

10、**箱内配置**：冷藏室冷冻室内搁架间距可调节，满足不同放置位置易于清擦；

11、**安全保障**：双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁，满足安全要求；

12、**停电报警**：内置电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

13、整机质保≥3年。